## Slide 1
Módulo 5:
Instalação do GeneXpert e configuração do Xpert MTB/RIF
Iniciativa Laboratorial Global — Pacote de formação sobre o Xpert MTB/RIF
Diapositivos adaptados da Cepheid

## Slide 2
Como desembalar os componentes do sistema GeneXpert e os colocar no laboratório
Como ligar os componentes
Como inicializar o computador e o software
Como criar contas de administrador e de utilizador
Como importar o ficheiro de definição do ensaio
Como emitir o "relatório de qualificação da instalação" e qual a sua importância
Conteúdo deste módulo

## Slide 3: Objectivos de aprendizagem
No final deste módulo, conseguirá:
Estar familiarizado com os componentes do sistema GeneXpert e de como o instalar no seu laboratório
Saber como utilizar o software, criar contas de administrador e de utilizador e importar um ficheiro de definição do ensaio
Compreender a importância do "relatório de qualificação da instalação"

## Slide 4: Conteúdo da embalagem do instrumento
Desembale o sistema e certifique-se de que os itens estão completos
Guarde as embalagens e todos os documentos fornecidos para embalamento/ expedições posteriores
Computador
Monitor, teclado, rato
GeneXpert
Leitor de código de barras

## Slide 5: Instalação do instrumento GeneXpert: escolha do espaço
Coloque o GeneXpert numa superfície rígida e plana
Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre em ambos os lados do GeneXpert
Não bloqueie a ventoinha de escape na parte posterior inferior ou a entrada de ar na parte posterior superior
Não coloque o GeneXpert exposto ao sol (ou seja, à frente de uma janela)
Não coloque o GeneXpert directamente sob uma unidade de ar condicionado
A temperatura ambiente no local deve estar entre 15°C a 28°C
Certifique-se de que a ligação do cabo de alimentação e o interruptor de alimentação (na parte posterior) são de fácil acesso
Imagem: manual dos utilizadores do GeneXpert, Cepheid

## Slide 6: Instalação do instrumento GeneXpert: Ligação
Ligue uma extremidade do cabo Ethernet fornecido à porta de rede na parte posterior do computador
Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet à porta de rede no painel posterior inferior da máquina do GeneXpert
NOTA: o cabo Ethernet é unidireccional. Se não detectar a máquina do GeneXpert, vire o cabo ao contrário

## Slide 7: Instalação do leitor de código de barras, do rato e da UPS: ligações com computador de mesa
Ligue os cabos de alimentação fornecidos ao instrumento, ao computador e ao monitor e, em seguida, ligue os cabos de alimentação a uma UPS (fonte de alimentação ininterrupta).
Ligue o leitor de código de barras e o rato directamente às portas USB do computador.
Ligue o instrumento: acende-se uma pequena luz azul na parte frontal do instrumento.

## Slide 8: Instalação do leitor de código de barras, do rato e da UPS: ligações com computador portátil
Ligue os cabos de alimentação fornecidos ao instrumento, ao computador e ao monitor e, em seguida, ligue os cabos de alimentação a uma UPS (fonte de alimentação ininterrupta).
Ligue o leitor de código de barras e o rato directamente às portas USB do computador.
Ligue o instrumento: acende-se uma pequena luz azul na parte frontal do instrumento.

## Slide 9: Iniciar e configurar o software informático
Ligue o GeneXpert: irá aparecer uma pequena luz azul no painel frontal
Ligue o computador
Inicie sessão no Windows (XP ou 7) como utilizador Cepheid para operar o sistema. Para iniciar sessão, utilize os seguintes dados:
  Nome de utilizador (Windows XP): Cepheid
  Nome de utilizador (Windows 7): Cepheid-Admin
  Palavra-passe: cphd
Windows XP
Windows 7

## Slide 10: Iniciar e configurar o software informático
Aguarde até o software GeneXpert DX iniciar automaticamente
No ecrã “Verificar Estado” (Check Status), verifique se todos os módulos estão "Disponíveis“ (Available)
(caso os módulos não estejam disponíveis, consulte o capítulo 11 do Manual do Operador ou entre em contacto com o suporte técnico da Cepheid)
Windows XP
Windows 7

## Slide 11: Iniciar e configurar o software informático
Caso o software seja encerrado (o computador permanece ligado), o software pode ser reiniciado clicando no ícone "GeneXpert Dx" no ambiente de trabalho
Windows 7

## Slide 12: Instalação ideal: configuração do software
Configure a hora local no sistema operativo Windows
Atribua um novo nome ao seu GeneXpert no software, em CONFIGURAR → CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA. Substitua "GeneXpert PC" pelo nome do laboratório, país e número de série do GeneXpert → consulte a captura de ecrã abaixo e no próximo diapositivo
Windows XP
Windows 7

## Slide 13: Instalação ideal: configuração do software
Windows XP
Windows 7
Configure as opções de acordo com as suas necessidades (impressão automática, leitura do código de barras de identificação de um doente, etc.), em CONFIGURAR → CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

## Slide 14: Instalação de contas e do ficheiro de definição
  CONTA DE ADMINISTRADOR: na primeira instalação, antes de criar a conta de utilizador
  CONTA DE UTILIZADOR: autoriza a utilização do GeneXpert ao pessoal
  FICHEIRO DE DEFINIÇÃO DO ENSAIO (FDE): permite que o dispositivo execute o programa do XPERT MTB/RIF
  RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO: relatório emitido no fim da instalação, a ser assinado e enviado para a Cepheid (necessário para calibração e garantia da máquina)

## Slide 15: Criar contas: ADMIN
  1. Clique em "Configurar/Administração de utilizadores"
  2. Clique em "Adicionar"
NOTA: a primeira conta a ser criada deve ser uma conta "Admin"
Defina a pessoa no laboratório que terá acesso total ao software. Pode existir mais de uma conta de administrador por sistema.

## Slide 16: Criar contas: ADMIN (cont.)
  3. Criar nome de utilizador e palavra-passe:
  (idealmente os mesmos para todas as máquinas no país)
  4. Seleccione o tipo de utilizador: "Admin"
  5. Clique em "OK"

## Slide 17: Criar contas: UTILIZADOR
  1. Clique em "Configurar/Administração de utilizadores"
  2. Clique em "Adicionar"

## Slide 18: Criar contas: UTILIZADOR (cont.)
NOTA: se seleccionar "Detalhe", o utilizador irá ver as curvas individuais para os sinais moleculares.
  3. Criar nome de utilizador e palavra-passe:
  (seleccione-se a si)
  4. Seleccione o tipo de utilizador: "Básico"
  5. Clique em "OK"

## Slide 19: Como iniciar sessão

## Slide 20: Relatório de qualificação da instalação
Crie um relatório no fim da instalação:
Clique em "Relatórios" e, em seguida, em "Qualificação da instalação"
Irá aparecer um ficheiro PDF: guarde-o no computador e imprima uma cópia
O supervisor assina o relatório e envia uma cópia para a Cepheid: training@cepheidhbdc.com
NOTA IMPORTANTE:
O relatório de qualificação da instalação é necessário para calibração e garantia da máquina: é necessário enviá-lo directamente para a Cepheid após a instalação.
Se não for enviado, a data da garantia começa no dia de envio (consulte o Módulo 10 para obter mais informações sobre as garantias e a manutenção).

## Slide 21: Protecção contra vírus
Para proteger o software GeneXpert recomenda-se:
A instalação do software antivírus fornecido com o instrumento (NortonTM)
Não ligar o computador à Internet, salvo quando da calibração do Xpert ou se estiver ligado a um sistema de monitorização de dados remoto
Não utilizar uma memória USB para transferir ficheiros do/para o computador. Utilizar um CD virgem ou disco rígido para recolher dados

## Slide 22: Resumo
Após a recepção, verifique atentamente os componentes da embalagem, antes de instalar o dispositivo no laboratório
Ligue a máquina do GeneXpert a todos os seus componentes (PC, monitor, UPS, leitor de código de barras) e à Internet (através do cabo Ethernet)
Crie a conta "Admin" (na primeira instalação) e, posteriormente, as contas "Utilizador"
O ficheiro de definição do ensaio (FED) permite que o dispositivo execute o programa do XPERT MTB/RIF: utilize o "CD azul" fornecido para importar um FED
O relatório de qualificação da instalação é emitido no fim da instalação e tem de ser assinado e enviado para a Cepheid (obrigatório para garantia do GeneXpert)

## Slide 23: Questões
Enumere os componentes importantes da embalagem do instrumento e as características importantes para a escolha do espaço físico para instalação
Enumere todas as etapas necessárias para ligar o dispositivo, instale o software informático e crie as suas contas e relatórios
Por que é fundamental importar o ficheiro de definição do ensaio e enviar o relatório de qualificação da instalação para a Cepheid?
O que pode fazer para proteger o programa do XPERT MTB/RIF contra utilização imprópria ou vírus?

## Slide 24
Agradecimentos
O Pacote de Treinamento Xpert MTB/RIF foi desenvolvido por um consórcio de parceiros do GLI, incluíndo FIND, KNCV, US CDC, USAID, TB CARE I e WHO, com financiamento da USAID.
Os módulos se baseiam em materiais originalmente desenvolvidos por FIND, KNCV e Cepheid.
A tradução desse material foi possível graças à Foundation for Innovative New Diagnostics, com o apoio financeiro do Plano de Emergência do Presidente para Auxílio a AIDS (PEPFAR) através do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) sob os termos do Acordo Cooperativo Número U2GPS002746.